- Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/…Sb.

Požadavky na  věcné a technické  vybavení  zdravotnických zařízení ústavní péče

- I.

Společná ustanovení

- Zdravotnické zařízení ústavní péče je složeno z lůžkových oddělení a pracoviště pro komunikaci s územním zdravotnickým operačním střediskem?, případně pracoviště urgentního příjmu. Pokud je poskytována péče v oborech, kde se provádějí operační výkony, je součástí  zdravotnického zařízení  ústavní péče operační sál.

- Základní funkční prostory lůžkového oddělení jsou pokoje pro pacienty, vyšetřovny, pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, sanitární zařízení pro pacienty, případně denní místnost pro pacienty, která může sloužit jako jídelna pro chodící pacienty.  U dětských lůžkových oddělení, kde je poskytována péče novorozencům a kojencům, se zpravidla zřizuje mléčná kuchyně.

Vedlejší prostory jsou sanitární zařízení pro zaměstnance), skladovací prostory, případně denní místnosti pro zaměstnance a místnosti pro zemřelé.

a) Pokoj pro pacienty

minimální plocha na 1 lůžko je 5 m2, minimální plocha pokoje je 8 m2. U každého lůžka je zdroj energie, lokální osvětlení a komunikační zařízení pacient – sestra. Pokoj má přímé denní osvětlení. Každý pokoj má umyvadlo s tekoucí  vodou v případě, že nemá návaznost na koupelnu, dále vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů, pokud není zřízena jídelna samostatně.

Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb pacienta a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky. Minimální šíře manipulačního prostoru je 70 cm.

Pokud je ústavní péče poskytována dětem, je přizpůsobena velikost lůžek těmto pacientům.

Lůžkové pokoje pro novorozence, kojence a děti do 3 let věku mají mycí komplet obsahující přebalovací stůl, dětskou vaničku, váhu a musí být technicky upraveny tak, aby byl zajištěn trvalý optický dohled z pracovny sestry, pokud se nejedná o hospitalizaci tohoto pacienta s průvodcem (doprovodem) na jednom pokoji.

Pokoje pro pacienty v lázeňských léčebnách nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech.

b) Vyšetřovna

má minimální plochu 8 m2, je vybavena nábytkem  pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků, vyšetřovacím lehátkem nebo lůžkem, umyvadlem a dřezem.

c) Pracoviště sester

je vybaveno nábytkem pro činnost sester, pracovním pultem s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu a plochou pro manipulaci s biologickým materiálem, komunikačním zařízením pacient – sestra, umyvadlem a dřezem pro mytí a čištění pomůcek a vylévání biologických materiálů.

d) Sanitární zařízení pro pacienty

WC, umyvadlo, sprcha. Dveře WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven.  Koupelna určená pro pacienty částečně nebo zcela imobilní, může sloužit pacientům z několika oddělení, je vybavena zvedákem nebo sprchovacími pojízdnými lůžky. Šatna pro pacienty  může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi. Sanitární prostory jsou řešeny bezbariérově.

e) Sanitární zařízení pro zaměstnance

Není přípustné sanitární zařízení společné pro pacienty a pro zaměstnance.

Šatny pro zaměstnance mohou být společné pro několik oddělení, zřizují se v případě, že nejsou zřízeny šatny centrální.

f) Skladové prostory

pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků, podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace. Sklady mohou být společné pro několik oddělení.

g) Vyhrazený prostor

pro čištění pomůcek vybavený výlevkou k odstraňování odpadů s tekoucí vodou, dřezem s tekoucí vodou případně myčkou.

g) Místnost pro zemřelé

může být společná pro několik oddělení.

h) Mléčná kuchyně na dětských odděleních pro novorozence a kojence, herna a učebna může sloužit pro více dětských oddělení v rámci jednoho zdravotnického zařízení.

- Prostory lůžkových oddělení včetně chodeb jsou řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Toto se nevztahuje na vedlejší prostory.

- Základní věcné vybavení lůžkového oddělení:

- lůžka pro pacienty,

- defibrilátor,

- EKG přístroj,

- odsávačka, nevyžaduje se,  je-li centrální rozvod vakua,

- pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- zvedací zařízení pro zcela imobilní pacienty, pokud jsou  hospitalizováni,

- pomůcky a léky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace (resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice,  výbava pro stavění krvácení; prostředky k zajištění žilního vstupu),

- resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léků,

- sterilizátor v případě, že se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a  není smluvně zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu  na jednorázové použití,

- skříň na léčivé přípravky,

- chladnička na léčiva vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, popřípadě chladnička vybavená teploměrem na biologický materiál,

- nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu v případě, že se skladují omamné a psychotropní  látky, nebo přípravky je obsahující),

- nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech pracovištích,

- transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů,

- glukometr,

- tonometr,

- teploměr lékařský,

- infuzní stojan,

- mobilní vyšetřovací svítidlo,

- počítač a jednotné úložiště dat propojené  datovou sítí, tiskárna, jednotné úložiště dat může být společné pro celé zdravotnické zařízení.

Defibrilátor, EKG přístroj, odsávačka, pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a zdroj medicinálního kyslíku  nemusí být přímo na oddělení, ale musí být snadno dostupné v rámci zdravotnického zařízení, pokud není dále uvedeno jinak.

Pokud je zdravotní péče poskytována dětem, musí být vybavení lůžkových oddělení  druhem přizpůsobeno těmto pacientům.

- Operační sály:

- mají minimální plochu 20 m2,

-   	mají podlahy, stropy a stěny  snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné,  podlahy mají antistatickou úpravu,

- klimatizace s  filtrací vzduchu  je taková, aby byla zaručena mikrobiologická čistota vzduchu odpovídající prováděným operačním výkonům,

- mají připojení  na náhradní zdroj elektrické energie,

- mají vývody elektřiny a médií instalovány v  otočném ramenu zavěšeném u stropu,

- umývárna i místnost pro podávání anestezie mohou být společné pro více operačních sálů,

- 	vstupní a výstupní filtr  pro zaměstnance,

- materiálové filtry oddělují operační sály od sousedních prostor, situovány jsou tak, aby byla zaručena jednosměrnost pohybu materiálu,

- pokud není ve zdravotnickém zařízení centrální sterilizace, zřizují se prostory pro přísálovou sterilizaci,

- při operačních sálech se zřizují prostory pro  přípravu instrumentária, dekontaminaci nástrojů, případně  pro uložení anesteziologických pomůcek a materiálu a sklad sterilního materiálu.

Základní věcné vybavení operačního sálu:

- operační stůl s příslušenstvím,

- operační lampa a satelit  nebo dvojité operační svítidlo,

- anesteziologický přístroj  včetně odsávání odpadu anesteziologických plynů,

- defibrilátor a  monitor EKG (nebo kombinace), je-li poskytována celková anestezie,

- elektrická odsávačka nebo zdroj vakua,

- ohřívač infuzních roztoků,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový,

- zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,

- instrumentarium podle zaměření pracoviště a věku pacientů,

- úložné plochy, pojízdné stolky pro instrumentarium a přístroje.

- Pokud jsou na vybavení operačních sálů další požadavky, jsou uvedeny v části II. této přílohy, v návaznosti na obor odborné zdravotní péče.

- Pokud operační sál slouží pro více operačních oborů, musí splňovat požadavky  stanovené pro každý z těchto oborů.

- Pokud je poskytována zdravotní péče ve dvou nebo více operačních oborech, mohou se vytvářet  komplexy  více operačních sálů se společným zázemím (např. přísálová sterilizace, příprava instrumentária).

- Pracoviště  pro komunikaci s územním zdravotnickým operačním střediskem je vybaveno radiostanicí pro komunikaci s výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby, telefonní linkou, počítačem s tiskárnou a je připojeno na náhradní zdroj  elektrické energie.

- Je-li zřízen zákrokový sál, je vybaven dle přílohy č. 2, I.A.3. (Společná ustanovení).

- Pokud je zdravotnické zařízení zároveň zdravotnickým zařízením ambulantní péče, připouští se společné přístrojové vybavení lůžkového oddělení a ambulancí, případně pracovišť vyšetřovacích metod.

- Připouští se spojený lůžkový fond jednotlivých oborů za podmínek splnění věcného a technického vybavení,  v rozsahu poskytované péče v daném oboru.

- Pokud jsou přijímáni do ústavní péče na lůžkové oddělení nebo k ubytování průvodci dětí), musí být zdravotnické zařízení pro toto věcně vybaveno.

- Pokud je ve zdravotnickém zařízení poskytována péče v oboru, který není uveden v části II. této přílohy, musí vybavení splňovat požadavky stanovené pro obor věcně nejbližší.

- Pokud jsou na vybavení lůžkových oddělení další či odlišné požadavky (dále jen „zvláštní“),  jsou uvedeny v části II., v návaznosti na obor odborné zdravotní péče.

- II.

Zvláštní požadavky

1. Ústavní standardní péče

1.1. 	angiologie

-   	ultrazvukový průtokoměr  - Doppler,

-   	duplexní sonograf,

-   	pletysmograf,

-   	angiografické RTG zařízení - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

1.2. 	cévní chirurgie

-  	zákrokový stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

-	ultrazvukový průtokoměr – Doppler,

- 	mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2, IBP vícenásobné, Temp),

-     autotransfuzní přístroj (cell saver),

-     thorako - laparoskopická věž,

-     průtokoměr pro peroperační měření.

1.3. 	dermatovenerologie

-  	vana pro léčebné koupele,

-  	fototerapeutické přístroje,

-   	mikroskop,

-  	termostat,

-    dermatoskop,

-    velkoplošná lupa s osvětlením,

- 	Dewarova nádoba na tekutý dusík.

Pokud je poskytována venerologická péče:

- gynekologické vyšetřovací stůl.

1.4. 	dětské lékařství

-    monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2),

-    zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

1.5.  endokrinologie, diabetologie

-	sonograf se sondou pro vyšetření štítnice,

-    monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	páskový metr.

1.6. 	gastroenterologie

-  	endoskopický stůl  nebo  polohovací lehátko (stretcher),

- 	gastroskop,

- 	kolonoskop,

-    zdroj studeného světla,

-	elektrochirurgický generátor,

- 	základní endoskopická akcesoria.

1.7. 	geriatrie

- polohovací lůžka,

- antidekubitní podložky nebo matrace,

- židle s područkami,

- polohovací pomůcky,

- WC židle pojízdná a stabilní,

- chodítko pojízdné nízké a vysoké,

- mechanické pojízdné křeslo,

- pojízdné lůžko do sprchy,

- sonograf  - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility.

1.8. 	gynekologie a porodnictví

-  	gynekologický vyšetřovací stůl,

- 	sedačka pro lékaře,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	kolposkop,

-  	sonograf,

-  	kardiotokograf,

-    laparoskopická věž,

-    monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2).

- 	vyšetřovací světlo,

- 	pelvimetr,

Pokud jsou vedeny porody,  zřizuje se porodní sál, který má minimální plochu 18 m2 a je vybaven:

-  	porodní lůžko pro porodní místo, případně jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu,

-  	operační svítidlo u porodního místa,

-  	kardiotokograf - alespoň 1 i pro snímání dvojčat,

-   	sonograf,

-  	stolky na nástroje,

-  	anesteziologický přístroj,

-    zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2),

-  	lehátko,

-    přebalovací stůl pro dítě,

-  	váha pro novorozence,

-	páskový metr.

Novorozenecký box na porodním sále je vybaven:

-  	vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko,

-  	laryngoskop,

-  	instrumentarium pro kanylaci pupečníkové žíly,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG, RESP, NIBP, SpO2).

1.9. 	hematologie a transfúzní lékařství

- -    podtlakový izolátor pro ředění cytostatik dostupný ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou cytostatika dodávána připravená k aplikaci pacientovi z jiného pracoviště.

Dostupnost laboratoře klinické hematologie a laboratoře transfúzního lékařství vybavená dle přílohy č. 2,  III.B.3.1. a III.B.3.2.

1.10. 	hrudní chirurgie

-    operační stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

- 	sonograf,

-    monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP, Temp),

-    mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem.

1.11. 	chirurgie

-  	stůl vyšetřovací,

-    elektrochirurgický generátor,

- 	extenční zařízení,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-     resuscitační vozík s defibrilátorem/monitorem,

-     mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP, Temp),

- akcesoria pro chirurgické výkony.

Pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, má minimální plochu 10 m2 a je vybavena:

- 	zařízení pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovací lehátko nebo sádrovací stůl, plocha pro přípravu  obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje.

1.12. 	infekční lékařství

-  	dávkovač na přípravek k dezinfekci rukou v každém pokoji pacientů,

#### - 	dezinfektor podložních mís a močových lahví,

-     vstupní a výstupní filtr pro přijímané a propouštěné pacienty,

-     ochranný systém likvidace odpadů a odpadních vod.

1.13. 	kardiochirurgie

-    operační stůl,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- 	sonograf,

-  	kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2, IBP vícenásobný, Temp),

-     zařízení pro mimotělní oběh,

-     zařízení pro ohřev/ochlazování pacienta,

-     sternální pila,

-     autotransfuzní přístroj – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     thorako - laparoskopická věž – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     kontrapulzační přístroj,

-     echokardiografický sonograf s jícnovou sondou,

-     měřič koagulačního času (Hemochron),

-     analyzátor krevních plynů – bezprostřední dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-     transfuzní pumpa s vysokým průtokem (min. 3000 ml/hod).

1.14. kardiologie

-  	sonograf pro výkony echokardiografie,

-    ergometr – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-    EKG přístroj s programem pro ergometrii - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-    holter EKG,

-    holter TK,

-  	kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií a pro intervenční  kardiologii - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

1.15. 	klinická onkologie

- -  	podtlakový izolátor pro ředění cytostatik dostupný ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou cytostatika dodávána připravená k aplikaci pacientovi z jiného pracoviště.

V rámci zdravotnického zařízení nebo na základě smlouvy s jiným poskytovatelem, musí být zajištěna péče  radiační onkologie.

1.16. 	návykové nemoci

-  	alkotest,

-     tester na přítomnost drog,

- monitor  vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2) – dostupnost v rámci zdravotnického

zařízení nebo pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie.

Nevyžaduje nebo polohovací křeslo (stretcher), zvedací zařízení pro imobilní pacienty, komunikační zařízení pacient – sestra u lůžka, pokud je zajištěn přímý dohled.

V rámci zdravotnického zařízení nebo na základě smlouvy s jiným poskytovatelem musí být zajištěno toxikologické vyšetření moče statim.

1.17. 	nefrologie

- -     sonograf – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	stolní centrifuga,

- 	mikroskop,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

Je-li zřízen zákrokový sál, je vybaven dle přílohy č. 2, I.A.3. (Společná ustanovení)

Pokud je na oddělení zajišťována péče o peritoneálně dialyzované nemocné:                           - - ohřívač peritoneálních roztoků,

- mincíř či digitální váha pro vážení peritoneálních roztoků.

1.18. 	neonatologie

- 	inkubátor pro intermediální péči nebo vyhřívané lůžko,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

Nevyžaduje se  zvedací zařízení pro imobilní pacienty.

1.19. 	neurochirurgie

-  	lůžka pro extenzi krční páteře nebo polohovací lůžka,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	zdvihací zařízení nemocných,

-  	elektroencefalograf - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	elektromyograf - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP/ICP vícenásobné, Temp),

-     operační mikroskop,

-     tříbodový držák hlavy,

-     vysokorychlostní vrtačka,

-     kavitační chirurgický aspirátor,

-     jednotka ohřívací,

-     odsávačka s mikroregulací tlaku,

-     neurologické kladívko,

-     proplachová bipolární koagulace.

1.20. 	neurologie

-  	elektroencefalograf,

-  	elektromyograf,

-     přístroj pro vyšetření evokovaných potenciálů,

-    sonograf,

-  	ladičky,

-	neurologické kladívko,

- 	páskový metr.

1.21.  nukleární medicína

-	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-	vybavení pro odběry.

Zřizuje se  místnost pro aplikaci terapeutických radiofarmak a místnost pro radioaktivní odpad.

1.22. 	oftalmologie

-  	křeslo s vyšetřovací lampou,

-  	sedačka otáčecí,

-  	lampa štěrbinová,

-  	oftalmoskop,

-  	statický automatický perimetr,

-     automatický refraktometr nebo skiaskopické lišty a zrcátko,

-    optotypy,

-    oční tonometr,

-    brýlová skříň,

-	perimetr,

-	zařízení k zatemnění oken.

1.23.	 orální a maxilofaciální chirurgie,

maxilofaciální chirurgie

-  	stomatologická souprava s křeslem,

-  	zubní RTG přístroj pro intraorální snímky a  zařízení pro prohlížení snímků,

-  	konvenční skiagrafie - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	panoramatický RTG přístroj,

-    elektrochirurgický generátor,

-  	nástroje pro osteosyntézu kostí,

-  	fibroskop,

-  	mikrovrtačka,

-  	dermatos,

-  	nástroj pro chirurgii měkkých tkání v dutině ústní (mukotom).

1.24. ortopedie

- 	stůl vyšetřovací,

-    elektrochirurgický generátor,

- 	extenční zařízení,

- 	dynamometr,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- 	úhlová a délková měřidla,

-     zařízení pro aplikaci a snímání sádry: sádrovací stůl, plocha pro přípravu  obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje.

-    ortopedická vrtačka,

-    ortopedická pila,

-    výstružník (reamer),

-    artroskopická sestava.

1.25. otorinolaryngologie

-    křeslo vyšetřovací polohovatelné,

-	sedačka otáčecí,

-    optiky nosu a krku (epipharyngoskop a zvětšovací laryngoskop),

-    mikroskop vyšetřovací,

-	zdroj studeného světla,

-  	tympanometr,

-  	elektrochirurgický generátor (elektrokauter),

-  	otoskop,

-  	zařízení pro diafanoskopie,

-  	kalorický stimulátor,

-    sady ORL nástrojů

-    mikroskop  operační,

-    vybavení na spray stlačeným vzduchem,

-    tichá komora – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-    audiometr - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

1.26. plastická chirurgie

-  	zákrokový stůl,

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-    sonograf - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

1.27.  pneumologie a ftizeologie

- 	pokoj pro izolaci infekčních TBC nemocných s účinnou klimatizací nebo ventilací

s podtlakem  nebo možností přirozeného větrání okny,

- 	oddělené sanitární zařízení pro nemocné s infekční TBC,

-  	přístroj pro vyšetřování plicních funkcí – spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem nebo impulzní oscilometr nebo bodypletysmograf,

- 	flexibilní bronchoskop s příslušenstvím,

-  	rigidní bronchoskop s příslušenstvím,

-  	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	inhalátory,

-    displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- 	zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud

není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo se nepoužívá výhradně jednorázový materiál a pomůcky.

V rámci zdravotnického zařízení nebo na základě smlouvy s jiným poskytovatelem, musí být zajištěny služby skiagrafie, skiaskopie a tomografie.

Zřizuje se  zákrokový  bronchoskopický sál vybavený dle přílohy č. 2, I.A.3 (Společná ustanovení) této vyhlášky.

1.28.  popáleninová medicína

-  	lůžka s mechanickým polohováním,

-  	lůžka vzdušná,

-  	antidekubitní podložky nebo matrace,

-  	polohovatelný hydraulický převazovací stůl,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2,  IBP, Temp),

-  	křesla na rehabilitaci,

-  	chodítka.

- -    sprchovací lůžko nebo vozík,

- 	elektrokoagulační přístroj,

- 	vyhřívací podložka.

1.29.  pracovní lékařství

-  	spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem,

-    ergometr - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-    EKG přístroj s programem pro ergometrii - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	vybavení pro vodní chladové testy,

-  	pletysmograf prstový,

-  	screeningový audiometr,

-  	vybavení k vyšetření alergických respiračních onemocnění,

-  	optotypy,

- 	neurologické kladívko,

- 	páskový metr,

- 	měřidlo pro měření antropometrických parametrů,

-     displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- 1.30.  psychiatrie

-  	alkotest.

1.31.  radiační onkologie

- 1.31.1.  pracoviště teleterapie

-  	terapeutický ozařovač (lineární urychlovač nebo radionuklidový ozařovač),

-  	simulátor,

-  	plánovací systém pro radioterapii,

- -    podtlakový izolátor pro ředění cytostatik dostupný ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou cytostatika dodávána připravená k aplikaci pacientovi z jiného pracoviště,

-    verifikační systém.

Dostupnost služby CT plánování.

Zřizuje se modelová laboratoř pro přípravu ozařovacích pomůcek.

1.31.2. pracoviště brachyterapie, je-li zřízeno:

-     přístroj pro afterloading,

- 	 simulátor,

-  	 mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem,

-  	 plánovací systém.

Dostupnost služby CT plánování.

- 1.32.  rehabilitační a fyzikální medicína

-  	antidekubitní podložky nebo matrace,

-     židle s područkami,

- -    sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

-   	mechanické pojízdné křeslo,

-    polohovací pomůcky,

-    pomůcky pro nácvik chůze statické a dynamické,

-    cvičební pomůcky.

- 	páskový metr,

- 	olovnice,

- 	goniometr,

- 	neurologické kladívko.

Součástí oddělení je pracoviště fyzioterapie, které je vybaveno:

-   	lehátko s nastavitelnou výškou,

-   	Vojtův stůl, pokud je služba poskytována dětem,

-   	polohovací stůl,

-   	vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

-   	rotoped,

-    přístroje pro kontaktní a bezkontaktní elektroterapii,

-    přístroj pro aplikaci pulzního elektromagnetického vlnění,

-  	přístroj pro aplikaci  termoterapie,

-  	ultrazvukový terapeutický přístroj,

-  	zařízení pro aplikaci lokální hydroterapie.

1.33.  revmatologie

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-	páskový metr,

-	goniometr,

-	olovnice.

1.34. traumatologie

-	stůl vyšetřovací,

-    elektrochirurgický generátor,

- transportní lehátko nebo stretcher,

-    extenční zařízení,

-    fixační pomůcky

-  	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

-    defibrilátor - monitor,

- 	sonograf,

-     průtokový ohřívač infuzí,

-     zdroj medicinálních plynů,

-     transportní ventilátor,

-     monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2),

-     mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

-     zařízení pro aplikaci a snímání sádry: sádrovací stůl s trakčním zařízením pro repozice zlomenin, plocha pro přípravu  obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje.

1.35. 	urologie

- 	urologický vyšetřovací stůl,

- 	cystoskop rigidní a flexibilní s příslušenstvím,

- 	resektoskop s příslušenstvím,

-	ureteroskop,

- 	optický uretrotom s příslušenstvím,

-	ureterorenoskop s příslušenstvím,

- 	nefroskop s příslušenstvím,

-  	přístroje pro intrakorporální litotrypsi,

- 	sonograf se snímačem transabdominálním, transrektálním a pro malé části  vysokofrekvenční s možností dopplerovského vyšetření s příslušenstvím,

- 	nástroje k odběru studené biopsie,

- 	extrakční kleště,

-  	bioptická pistole s příslušenstvím,

- 	urodynamická aparatura,

- 	sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů,

-	displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

1. 36.  vnitřní lékařství

-  	sonograf,

-    monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

-  	gastroskop - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

-  	kolonoskop - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení.

2. Ústavní intenzivní péče

Nemusí být zřízena vyšetřovna a pokoje pacientů.

Lůžka pacientů mohou být umístěna v boxech, které mají přímou návaznost na pracoviště sester. Celková plocha boxu nebo pokoje je minimálně 12 m2, plocha na jedno lůžko pacienta činí minimálně 9 m2, u dětských lůžek přiměřeně k lůžku nebo inkubátoru. Minimální šíře manipulačního prostoru v pokoji nebo boxu je   100 cm.

Lůžka musí být umístěna tak, aby byl zajištěn trvalý optický dohled z pracoviště sester. Nevyžaduje se vybavení pokojů nebo boxů umyvadlem, pokud je toto na pracovišti sester.

- Nevyžaduje se  komunikační zařízení pacient – sestra u lůžka.

Oddělení je vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty.

Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

Na infekčním oddělení  nebo infekční části oddělení je vstupní a výstupní filtr pracovníků.

  - intenzívní péče (IP) pro dospělé

- 2.1.1. 	intenzívní péče 1. stupně

- 	mobilní polohovatelná lůžka,

- 	defibrilátor ,

- 	EKG přístroj,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový,

- 	infuzní pumpa,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2).

    - intenzívní péče 2. stupně

- 	resuscitační lůžka,

- 	EKG přístroj,

- 	ventilátor transportní,

- 	mobilní RTG přístroj – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	monitorovací centrála nebo síťové propojení lůžkových monitorů s přenosem alarmů,

- 	defibrilátor,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový 2 ks,

- 	infuzní pumpa,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

    - intenzívní péče 3. stupně:

- 	resuscitační lůžka,

- 	EKG přístroj,

- 	defibrilátor,

- 	transportní ventilátor,

- 	přístroj pro extrakorporální eliminaci (CVVH),

- 	přístroj nebo modul pro invazivní měření hemodynamiky,

-  	mobilní RTG přístroj - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	monitorovací centrála,

u lůžka:

- 	ventilátor pro umělou ventilaci pacienta,

- 	dávkovač  stříkačkový 4 ks,

- 	infuzní pumpa 2 ks,

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2,  IBP,  Temp).

2.1.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče  převážně kardiologickým pacientům, je věcné a technické vybavení stejné jako na oddělení IP daného stupně a doplňuje se o kardiostimulátor, sonograf a další defibrilátor, a pokud se provádějí výkony monitorace katetrizovaných pacientů, o přístroj na kontrapulzaci.

2.2.  intenzívní péče (IP) pro děti

- 2.2.1.	intenzívní péče 1. stupně

-  	mobilní lůžka,

- 	defibrilátor,

- 	EKG přístroj,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový,

- 	infuzní pumpa,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

- 2.2.2.	intenzívní péče 2. stupně

-  	resuscitační lůžka,

- 	vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku,

- 	defibrilátor,

-     EKG přístroj,

- 	ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů,

- 	mobilní RTG přístroj - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

u lůžka:

- 	dávkovač injekční stříkačkový 2 ks,

- 	infuzní pumpa 2 ks,

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

- 2.2.3. intenzívní péče 3.  stupně

- 	resuscitační lůžka,

- 	vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku,

-    defibrilátor,

-	EKG přístroj,

- 	centrála monitorovací,

- 	mobilní RTG přístroj,

- 	ventilátor transportní,

- 	anesteziologický přístroj - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

u lůžka:

- 	dávkovač stříkačkový 3 ks,

- 	infuzní pumpa 3 ks,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, IBP, SpO2, Temp),

- 	ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů,

- 	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

2.2.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče  pacientům s kardiologickým onemocněním, je věcné a technické vybavení stejné jako na oddělení IP 3. stupně a doplňuje se o externí kardiostimulátor, jícnový stimulátor a sonograf.

2.3. intenzívní péče pro novorozence

2.3.1. intenzívní péče 1. stupně

- 	přístroj dýchací pro nasální  CPAP,

- 	fototerapie,

u lůžka :

- 	inkubátor pro intenzivní péči  nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

- 	dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa,

-  	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

2.3.2.	intenzívní péče 2. stupně

- -     přístroj dýchací pro nasální CPAP

- 	vybavení pro  fototerapii,

- 	mobilní RTG přístroj – dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- 	EKG přístroj,

- 	přístroj pro umělou plicní ventilaci novorozenců s konvenčními režimy,

u lůžka:

- 	inkubátor intenzivní péče nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 3 ks.

2.3.3. intenzívní péče 3. stupně

- 	vybavení pro fototerapii,

- 	mobilní RTG přístroj,

- 	EKG přístroj,

- 	transportní inkubátor s přístrojem pro umělou plicní ventilaci,

- 	analyzátor krevních plynů,

u lůžka:

- 	inkubátor pro intenzivní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

- 	přístroj pro umělou plicní ventilaci novorozenců s konvenčními režimy nebo přístroj pro nasální CPAP,

- 	dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 4 ks,

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, IBP, SpO2).

2.4.  intenzívní péče o těhotné

- 2.4.1. porodnická intermediální péče

- 	lůžka mobilní,

- 	sonograf,

u lůžka:

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, RESP, SpO2),

- 	kardiotokograf,

- 	infuzní pumpa,

- 	dávkovač  stříkačkový.

- 2.4.2. porodnická intenzívní péče

- 	lůžka mobilní,

- 	sonograf,

u lůžka :

- 	monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- 	kardiotokograf,

- 	infuzní pumpa,

- 	dávkovač stříkačkový.

3. 	Ústavní péče v odborných léčebných ústavech

Základní funkční prostory lůžkových oddělení jsou vybaveny tak, aby bylo umožněno užívání pacientům s omezenou schopností pohybu a orientace.

Lůžková oddělení jsou vybavena prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi, zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky, minimální šíře manipulačního prostoru je 80 cm.

- 3.1. Léčebny pneumologie a ftizeologie (tuberkulózy a respiračních nemocí)

- Věcné a technické vybavení:

- 	pokoj pro izolaci infekčních TBC nemocných s účinnou klimatizací nebo ventilací

s podtlakem  nebo možností přirozeného větrání okny,

- 	oddělené sanitární zařízení pro nemocné s infekční TBC,

- polohovací lůžka,

- antidekubitní podložky nebo matrace,

- pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

- spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

- bronchoskop,

- zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- inhalátory,

- zdroj medicinálního kyslíku,

- glukometr,

- odsávačka, nevyžaduje se, je-li centrální rozvod vakua,

- displej (monitor), pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

- přístroj pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace, ovlivnění trofiky

a  svalového tonu, vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů,

-	RTG přístroj - dostupnost v rámci zdravotnického zařízení,

- zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud

není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo se nepoužívá výhradně jednorázový materiál a pomůcky.

Zřizuje se  zákrokový  bronchoskopický sál vybavený dle přílohy č. 2, I.A.3 (Společná ustanovení) této vyhlášky.

Zřizuje se  pracoviště skupinové pohybové léčby, které  splňuje požadavky dle přílohy č. 2,

I.2.4. (pracoviště fyzioterapeuta) této vyhlášky doplněné o polohovací lůžko a žebřiny.

3.2. Psychiatrické léčebny

(psychiatrie, sexuologie)

- Věcné a technické vybavení:

- 	polohovací lůžka,

- 	alkotest,

pokud je poskytována péče  v oboru sexuologie:

- 	urologický a gynekologický vyšetřovací stůl,

- 	pelvimetr,

- 	testimetr.

Nevyžaduje se komunikační zařízení pacient -  sestra u lůžka.

Zřizuje se místnost pro skupinovou psychoterapii o  minimální ploše 15 m2.

Pokud je poskytována péče v oboru sexuologie, je zajištěna dostupnost služeb spermiologické laboratoře a  pletyzmografického vyšetření sexuálních reakcí  v rámci zdravotnického zařízení nebo  na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

3.3. Léčebna pro  návykové nemoci

- Věcné a technické vybavení:

-  	glukometr,

-  	alkotest.

Nevyžaduje se polohovací křeslo (stretcher), zvedací zařízení pro imobilní pacienty, komunikační zařízení pacient – sestra u lůžka a umyvadlo  na pokoji pro pacienta.

Je zajištěna dostupnost  laboratorního vyšetření moči na přítomnost návykové látky nebo jejích metabolitů v rámci zdravotnického zařízení nebo  na základě smlouvy s jiným poskytovatelem.

Zřizuje se místnost pro skupinovou psychoterapii o  minimální  ploše 15 m2.

  - Rehabilitační ústavy

Věcné a technické vybavení:

- - 	polohovací lůžka,

- - 	antidekubitní podložky nebo matrace,

- 	židle s područkami,

- 	polohovací pomůcky,

- 	cvičební pomůcky,

- 	pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické,

- - 	WC židle pojízdná a stabilní,

- - 	mechanické pojízdné křeslo,

- -  	sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

- -  	inhalátor.

Nevyžaduje se:

- pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový.

- Pokud jsou léčeni plně imobilní pacienti trvale odkázaní na lůžko, doplňuje se vybavení o:

- - 	polohovací lůžka elektrická,

- 	antidekubitní systémy - podložky nebo matrace včetně aktivních,

- 	zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

- -  	zařízení pro oxygenoterapii.

Zřizuje se pracoviště fyzioterapie,  které je vybaveno:

- lehátko s nastavitelnou výškou nebo Vojtův stůl s nastavitelnou výškou,

- zařízení pro cvičení v závěsu

-   	vertikalizační stůl,

- zařízení pro cvičení v závěsu, pokud není Vojtův stůl se zařízením  pro cvičení

v závěsu,

-    přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,

-   	vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

-    přístroje pro kontaktní a bezkontaktní  elektroterapii,

-   přístroj pro aplikaci  pulzního elektromagnetického vlnění,

-  	přístroj pro aplikaci  vakuumkompresní terapie,

-    přístroj pro aplikaci přístrojové lymfodrenáže,

-  	přístroj pro lokální aplikaci  termoterapie,

-    přístroj pro fototerapii - biolampa a laser,

-  	ultrazvukový terapeutický přístroj,

-  	zařízení pro aplikaci lokální  celotělové hydroterapie.

Podle zaměření léčebně rehabilitační péče se  dále zřizují:

- pracoviště fyzioterapie,  která splňuje požadavky na věcné a technické vybavení dle ustanovení přílohy č. 2,  I.2.4. (pracoviště fyzioterapeuta),

- pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro výcvik  jemné motoriky rukou a nácvik postury celého těla, pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu, dále prostory plně vybavené pro výcvik soběstačnosti a terapeutickou pracovní činnost (např. zácvikový byt, ergoterapeutická dílna),

- pracoviště pro individuální inhalaci, vybavené inhalátorem,

- pracoviště pro skupinovou inhalaci, vybavené kabinou pro společnou inhalaci a

inhalátorem,

- pracoviště pro suché CO2 koupele  vybavené individuálním aplikátorem CO2  nebo

suchým bazénem,

- pracoviště pro vodní CO2  koupele, vybavené vanou pro uhličité koupele, příp. saturátorem

CO2,

- pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí,

K dispozici je venkovní  areál s vybavením pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu a na delší trase.

3.4.1. Pokud je péče poskytována výhradně pacientům se závažným postižením míchy, doplňuje se věcné a technické vybavení o:

-	polohovací lůžka elektrická,

- 	zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

- 	terapeutické přístroje pro  pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin,

- 	pomůcky pro elektroterapii,

- 	pomůcky pro laserovou terapii,

-    rehabilitačním stolem s pevnou výškou pro cvičení v závěsu.

3.4.2. Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se   pracoviště, jehož  věcné a technické vybavení odpovídá požadavkům stanoveným v příloze č. 2, I.A. (Společná ustanovení) a je dále  vybavené EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem a defibrilátorem.

- 3.4.3. Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, jehož  věcné a technické vybavení odpovídá požadavkům stanoveným v příloze č. 2, I.A. (Společná ustanovení) a je dále vybavené inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok-objem.

3.5.  Lázeňské léčebny

Věcné a technické vybavení:

Pokoje pro plně soběstačné pacienty nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavené pouze pro ubytování (ubytování hotelového typu).

Nevyžaduje se:

- komunikační zařízení pacient – sestra pro plně soběstačné pacienty,

- vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů v pokojích pro pacienty,

- pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový.

Podle zaměření lázeňské péče se  dále zřizují:

  - pracoviště fyzioterapie,  které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení dle  přílohy č. 2,  I. 2.4. (pracoviště fyzioterapeuta), ergoterapie, které má základní vybavení pro výcvik  jemné motoriky rukou a nácvik postury celého těla, pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu,

  - pracoviště pro individuální inhalaci, vybavené inhalátorem,

  - pracoviště pro skupinovou inhalaci, vybavené kabinou pro společnou inhalaci a

inhalátorem,

  - pracoviště pro suché CO2 koupele  vybavené individuálním aplikátorem CO2  nebo

suchým bazénem,

  - pracoviště pro vodní CO2  koupele, vybavené vanou pro uhličité koupele, příp. saturátorem

CO2,

  - pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí,

  - pracoviště pro aplikaci přírodních léčivých zdrojů, vybavené pro přípravu a podávání

procedur,  zdrojem nebo úložištěm léčivého zdroje, prostorem a zařízením pro aplikaci zdroje, sanitárním zařízením pro pacienty a prostorem pro odkládání oděvů,  jde-li o poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

3.5.1. Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se   pracoviště, jehož  věcné a technické vybavení odpovídá požadavkům stanoveným v příloze č. 2, I.A. (Společná ustanovení) a je dále  vybavené EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem. a defibrilátorem.

- 3.5.2. Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, jehož  technické a věcné vybavení odpovídá požadavkům stanoveným v příloze č. 2, I.A. (Společná ustanovení) a je dále vybavené inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok-objem.

- 3.6.  Léčebny dlouhodobě nemocných

3.6.1. lůžka  následné péče

- Jedná se o vybavení léčeben, kde je  poskytována péče pacientovi, u kterého byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení.

Věcné a technické vybavení:

- - 	polohovací lůžka,

- - 	antidekubitní podložky nebo matrace,

- 	židle s područkami,

- 	polohovací pomůcky,

- 	cvičební pomůcky,

- 	pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické,

-    chodítko pojízdné,

- - 	WC židle pojízdná a stabilní,

- - 	mechanické pojízdné křeslo,

- -  	sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

- -	pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení,

- -	dávkovače stříkačkové pro,

- -  	inhalátor pro individuální terapii,

Zřizuje se pracoviště fyzioterapie,  které je vybaveno:

- lehátko s nastavitelnou výškou

- přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,

- vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

- přístroj pro aplikaci  pulzního elektromagnetického vlnění,

- ultrazvukový terapeutický přístroj.

3.6.2. lůžka ošetřovatelské péče

- Jedná se o vybavení léčeben, kde je  poskytována péče pacientovi, jehož zdravotní stav je stabilizovaný, nelze jej podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování lůžkové péče se zhoršuje.

Věcné a technické vybavení:

- 	polohovací lůžka,

- 	antidekubitní podložky nebo matrace včetně aktivních,

- 	židle s područkami,

- - 	WC židle pojízdné a stabilní,

- - 	chodítka pojízdná nízká a vysoká,

- - 	mechanické pojízdné křeslo,

- - 	pojízdné lůžko do sprchy,

- - 	dávkovače stříkačkové,

Nevyžaduje se pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

Jedná–li se o paliativní péči, jsou zajištěny podmínky pro přítomnost doprovázejících osob v pokoji pacientů, tj. křeslo nebo lůžko.

- 3.6.2.1. Pokud je  péče poskytována pacientům se specifickým plicním onemocněním, doplňuje se věcné a technické vybavení o:

- 	pokoj pro izolaci infekčních TBC nemocných s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem  nebo možností přirozeného větrání okny,

- 	oddělené sanitární zařízení pro nemocné s infekční TBC,

- 	spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

- 	inhalátory,

- 	zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo se nepoužívá výhradně jednorázový materiál a pomůcky.

3.6.2.2. Pokud je péče poskytována výhradně pacientům se závažným postižením míchy, doplňuje se věcné a technické vybavení o:

-	polohovací lůžka elektrická,

- 	zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

- 	terapeutické přístroje pro  pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin,

- 	pomůcky pro elektroterapii,

- 	pomůcky pro laserovou terapii.

3.6.2.3. Pokud je  péče poskytována výhradně pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce, je věcné a technické vybavení následující:

DIP (dlouhodobá intenzívní péče)

Věcné a technické vybavení:

-    	lůžka resuscitační,

-    defibrilátor,

-    EKG přístroj,

- centrála monitorovací,

- enterální pumpa 1ks na 3 lůžka,

- ventilátory  pro umělou plicní ventilaci 8 ks na 10 lůžek,

- transportní ventilátor,

u lůžka:

- monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- odsávačka, nevyžaduje se, je-li centrální rozvod vakua,

- zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

- infuzní pumpa,

- dávkovač stříkačkový.

Oddělení je vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty.

Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

DIOP (dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče)

Věcné a technické vybavení:

- monitor vitálních funkcí 1 ks na 3 lůžka (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

- enterální pumpa 1ks na 3 lůžka,

- ventilátor pro umělou plicní ventilaci,

- defibrilátor,

- EKG přístroj,

- dávkovač stříkačkový,

- infuzní pumpa.

u lůžka:

-  	matrace aktivní,

-  	odsávačka, nevyžaduje se, je-li centrální rozvod vakua,

- zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

- 3.7.  Dětské ozdravovny

- Věcné a technické vybavení:

- 	inhalátor,

- 	spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

- 		pomůcky pro antropometrické měření.

Zřizuje se:

- 	tělocvična pro skupinovou pohybovou léčbu, která má minimální plochu 3m2  na 1 dítě,

- 	herna a učebna,

- 	sportovní a dětské hřiště,

- 	pokoje pro hospitalizaci pacientů v izolaci (5 % z celkové lůžkové kapacity).

Nezřizuje se místnost pro zemřelé.

Minimální plocha na 1 lůžko v pokoji pacienta činí 4 m2. U lůžka se nevyžaduje komunikační zařízení pacient  - sestra.

4. Dětské domovy pro děti do 3 let věku

- Věcné a technické vybavení:

- 	vyhřívané lůžko, pokud se služba poskytuje kojencům,

-	zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

-	infračervený zářič pro tepelnou terapii (solux),

- 	čistička vzduchu,

-	inhalátor,

- 	chladnička s mrazákem.

- Zřizuje se:

- 	pracoviště klinického psychologa,

- 		prostor pro návštěvy s herním prostorem pro dítě,

- - 	pokoj pro izolaci pacientů,

- - 	pokoj pro společný pobyt matky s dítětem,

- 		mléčná kuchyně s hygienickým filtrem,

- 		kuchyně pro přípravu batolecí stravy, pokud je služba poskytována dětem do 2 let.

Nezřizuje se  místnost pro zemřelé.

Použité zkratky :

EKG – elektrokardiogram

RESP  - projevy dechové činnosti

NIBP - neinvazivní měření krevního  tlaku

IBP – invazivní měření krevního tlaku

ICP – invazivní měření intrakraniálního tlaku

SpO2  - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie

CPAP – (Continuous Positive Airway Pressure) – kontinuální přetlak ve vzduchové cestě

Temp – měření teploty

ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení

JIP – jednotka intenzivní péče

RTG - rentgen

holter TK – monitorace krevního tlaku

ORL - otorinolaryngologie

TBC - tuberkulóza

CT – výpočetní tomograf

)  Nařízení vlády č. 361/2002007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

)  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

)   § 25  Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů